浙江省地方计量技术规范

JJF（浙）XXXX-2024

周围型双能X射线骨密度仪校准规范

Calibration specification for peripheral dual energy X-ray absorptiometrys

(报审稿)

2025-XX-XX发布                                2025-XX-XX实施

浙江省市场监督管理局 发布

JJF（浙）XXXX-XXXX

周围型双能X射线骨密度

仪校准规范

Calibration specification for peripheral

dual energy X-ray absorptiometrys

归 口  单 位：浙江省市场监督管理局

主要起草单位：宁波市计量测试研究院（宁波新材料检验检测中心 ）

参加起草单位：

本规范委托宁波市计量测试研究院（宁波新材料检验检测中心 ）负责解释

本规范主要起草人：

XXXX（宁波市计量测试研究院（宁波新材料检验检测中心））

参加起草人：

XXXX（宁波市计量测试研究院（宁波新材料检验检测中心））

目  录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	2

5 计量特性	2

5.1 测量结果误差	2

5.2 测量重复性	2

5.3 辐射防护性能	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	2

7 校准项目和校准方法	3

7.1外观及工作正常性检查	3

7.2 测量结果误差	3

7.3 测量重复性	3

7.4 辐射防护性能	3

8 校准结果表达	4

9 复校时间间隔	4

附录A 校准记录格式	5

附录B 校准证书（内页）格式	6

附录C 分析仪示值误差的测量不确定度评定示例	7

引  言

JJF 1001-2011《通用计量名词术语与定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本校准规范的基础性系统规范。

本规范的制定参考JJG1050-2009《X、γ射线骨密度仪检定规程》等技术规范。

本规范为首次发布。

周围型双能X射线骨密度仪校准规范

1 范围

本规范适用于周围型双能X射线骨密度仪（以下简称分析仪）的校准。

2 引用文件

JJG1050-2009《X、γ射线骨密度仪检定规程》

GB9706.12-1997《医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三、并列标准诊断X射线设备辐射防护通用要求》

JJF1035-2006《电离辐射计量术语及定义》。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJG1050-2009、GB9706.12-1997、JJF1035-2006界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1术语

3.1.1周围型双能X射线骨密度仪（pDEXA）

利用两种能量X射线吸收法原理，用于测定尺骨和桡骨为主骨矿物密度的测量仪器，简称pDEXA骨密度仪

3.1.2感兴趣区

骨的被测量部位在射束方向投影的面积，简称ROI

3.1.3骨矿含量

单位长度骨内或感兴趣区内的骨矿物质量，简称BMC

3.1.4骨密度

感兴趣区（ROI）内平均单位面积的平均骨矿物质质量，简称BMD

3.2计量单位

3.2.1骨矿含量

符号：BMC（g/cm），单位名称：克每厘米，单位符号：g/cm。

3.2.2骨密度

符号：BMD（g/cm2），单位名称：克每平方厘米，单位符号：g/cm2。

4 概述

周围型双能X射线骨密度仪（以下简称分析仪）由微剂量X射线管、低千伏直流电压发生器、探测器、双道脉冲幅度分析器、测量通道、数据处理和控制系统组成，主要检测以尺骨和桡骨为主的骨密度。其采用了高低两种不同能量的X射线，在测量时，仪器同时获得透过人体骨矿和软组织的这两种能量X射线的吸收减弱信号，建立这两种能量X射线的联立吸收方程，解出人体骨矿含量。

5 计量特性

5.1测量结果误差

在厂家规定的正常使用条件下，仪器对尺骨和桡骨体模样品分别进行测量，其测量结果与样品相应的实际值相比，其中相对误差绝对值不应大于20%。

5.2测量重复性

在厂家规定的正常使用条件下，仪器对尺骨和桡骨体模中BMD接近于1.0g/cm2的样品进行测量，其重复性不应大于2%。

5.3 辐射防护性能

骨密度仪在加载条件下，以标称X射线管电压运行时，距焦点0.5m处，在任意100cm2的区域，泄漏辐射空气比释动能率不应大于1.0mGy/h。

*以上计量特性要求仅供参考，不作为判定依据。

6 校准条件

6.1 环境条件

环境温度：（15～35）℃；

相对湿度：≤85%。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1尺骨模体

BMD测量范围：（0.2~1.0）g/cm2；相对误差为±5.0%。

6.2.1桡骨模体

BMD测量范围：（0.2~1.3）g/cm2；相对误差为±5.0%。

6.2.3 辐射防护仪

能量响应30keV~1.25 keV不应超过±30%

固有误差不应超过±30%

7 校准项目和校准方法

7.1外观及工作正常性检查

检查骨密度仪有无下列标志：名称、型号、出厂编号、制造厂名等，以及有无影响其计量特性的缺陷。

7.2测量结果误差

骨密度仪开机，经预热稳定后，按说明书要求用质控模体对仪器进行校正。

在正常使用条件下，对尺骨模体和桡骨模体中每一个骨筒样品测量三次，三次取平均值。仪器BMD测量值的相对误差按公式（1）计算：

（1）

式中：  —仪器对某个骨筒样品测量三次的平均值，g/cm2；

—相应骨筒样品的标准值，g/cm2。

7.3 测量重复性

在正常使用条件下，将尺骨模体和桡骨模体放在测量位置，对骨密度接近于0.5 g/cm2骨筒样品重复测量10次并记录测量结果，按公式（2）计算相对实验标准偏差V表示。

（2）

式中：V —测量重复性，%；

—第i次测量值，g/cm2；

—10次测量平均值，g/cm2。

7.4辐射防护性能

双能X射线骨密度仪在以标称X射线管电压运行时，使用的辐射防护仪探测器有效点距焦点0.5m处，在任意100cm2的区域测量最大的泄漏辐射空气比释动能率。测量时X射线窗应用面积为100cm2，厚度不小于4mm的铅遮挡。

8 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书” 或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

9 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由骨密度仪的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。如果更换重要部件、维修或对骨密度仪性能有怀疑时，应随时校准。

附录A 校准记录格式

送校单位                                   校准地点：

器具名称                     型号规格           器具编号

制造单位                     本次校准结果的不确定度

校准日期                    证书编号

温度        ℃ 相对湿度        %校准员           核验员

校准依据

校准所用的主要计量标准器

| 名称 | 型号 | 测量范围 | 最大允许误差/不确定度 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.1 校准前的检查

A.2测量结果误差

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准值(g/cm2) |  |  |  |
| 测量值(g/cm2) |  |  |  |
| 平均值(g/cm2) |  |  |  |
| 相对误差 |  |  |  |

A.3 测量重复性

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(g/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量重复性：

A.4辐射防护性能

空气比释动能率：

附录B 校准证书（内页）格式

温度：    ℃             　 相对湿度:      %

B.1 外观及功能性检查：

B.2 校准结果：

| 序号 | 计量性能 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| B2.1 | 测量结果误差 |  |
| B2.2 | 测量重复性 |  |
| B2.3 | 辐射防护性能 |  |

B.3 校准结果的不确定度

附录C分析仪示值误差的测量不确定度评定示例

C.1概述

C.1.1环境条件：温度：（15～35）℃，相对湿度：≤85%。

C.1.2测量标准：BMD测量范围：（0.2~1.0）g/cm2；相对误差为±5%

C.1.3测量过程：按照使用说明书要求对骨密度仪质控体模校正。待稳定后，在正常使用条件下，对每一个骨筒样品测量三次，三次取平均值，重复测量3次，记录骨密度仪示值并计算示值误差。

C.2测量模型

（C.1）

式中：—示值误差，%；

—3次测量平均值，g/cm2；

Cs  —标准值，g/cm2。

灵敏系数：

C.3不确定度来源分析：示值误差测量不确定度的影响因素如下。

C.3.1测量重复性引入的的标准不确定度；

C.3.2分辨力引入的标准不确定度；

C.3.3测量标准引入的标准不确定度。

C.4标准不确定度评定

C.4.1测量重复性引入的标准不确定度

待分析仪稳定后，选用0.75 g/cm2的标准模体分别重复测量10次，对测量结果进行分析，结果见表1。

表1 测量结果

| 测量点（g/cm2） | 测量值/（g/cm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/cm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 0.75 | 0.734 | 0.739 | 0.741 | 0.745 | 0.736 | 0.742 | 0.742 | 0.735 | 0.744 | 0.743 | 0.740 |

实验标准偏差：

实际测量中，以3次测量平均值作为测量结果，则

.C.4.2分辨力引入的标准不确定度

骨密度仪分辨力为0.001 g/cm2，按均匀分布，。由JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》知：测量重复性和分辨力引入的不确定度分量取一较大值，而不能同时纳入，由于小于，可以忽略分辨力引入的不确定度分量的影响。

C.4.3测量标准引入的标准不确定度

按骨筒模体测量最大允许误差为±5.0%，取半宽5%，按均匀分布6，则

C.4.4 标准不确定度汇总

标准不确定度汇总于表2。

表2 标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 1.333 | 0.007 |
|  | 测量标准 | -1.316 | 0.027 |

C.5 合成标准不确定度

各不确定度分量互不相关，所以合成标准不确定度为：

C.6 扩展不确定度的表示

取k=2，在0.75 校准点，骨密度仪测量误差的扩展不确定度为：